załącznik nr 3

Wymagania minimalne (po zmianach z dnia 14.04.2015  i z dnia 20.04.2015)

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametry oferowanego sprzętu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. WYMOGI OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SPRZĘT |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany - rok. prod. 2015 (wszystkie części) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | sprzęt kompletny i gotowy do eksploatacji bez konieczności zakupu dodatkowych elementów sprzętu i oprogramowania, stanowiący spójną całość z oferowanym oprogramowaniem, w pełni funkcjonalny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | okres gwarancji: 2 lata + 3 lata pełnej opieki serwisowej po okresie gwarancji w przypadku, kiedy producent danego urządzenia lub komponentu udziela dłuższej gwarancji jakości, obowiązuje okres oferowany przez producenta, zgodnie z dokumentem gwarancyjnym |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | zasilanie 230V / 50 Hz, zasilanie aparatu rentgenowskiego: 3-fazowe 380/400V |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | zgłoszenie oferowanych wyrobów medycznych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Dopuszcza się powiadomienie URPLiWM. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | oznakowanie CE wraz z deklaracją zgodności na oferowane aparaty cyfrowe w całości jako wyroby medyczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | dokumentacja techniczna i instrukcja użytkowania w języku polskim Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentacji technicznej w języku angielskim. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | OPROGRAMOWANIE / SYSTEM INFORMATYCZNY założenia: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne i wydajne środowisko pracy przyjazne dla użytkownika, bez względu na jego rolę, - istniejący system obsługi przychodni (HIS) jest w stosunku do systemu RIS/PACS systemem nadrzędnym tzn. pacjent rejestrowany jest w systemie HIS i jego dane przekazywane są do systemu RIS/PACS, a dane wprowadzone do systemu RIS/PACS przekazywane są zwrotnie do systemu HIS, - oferowane moduły systemu RIS/PACS mają być zainstalowane na serwerze stanowiącym przedmiot zamówienia, - wszelkie licencje oferowanych systemów informatycznych muszą być licencjami bezterminowymi - objętymi nadzorem autorskim w okresie gwarancji, - licencje systemów RIS/PACS nie mogą być ograniczone wielkością bazy danych czy też ilością badań w systemie, - dostarczany serwer RIS/PACS, serwer NAS, switch 10Gb/s i switch 1Gb/s będą zainstalowane w serwerowni Zamawiającego, w istniejącej szafie RACK 19’’ - na potrzeby sieciowania urządzeń Zamawiający zapewni połączenia światłowodowe między serwerownią a szafą dystrybucyjną pracowni RTG, - oprogramowanie PACS/RIS musi być zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 poz. 177 z późniejszymi zmianami), - Zamawiający oczekuje pełnego wdrożenia, instalacji/montażu, konfiguracji i integracji z urządzeniami diagnostycznymi (RTG, MMG) stanowiącymi przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | oprogramowanie użytkowe - radiologiczne do obsługi aparatu RTG i mammografu wraz z systemem PACS (tj. do przetwarzania, podglądu, obróbki, opisywania, przesyłania i przechowywania danych uzyskanych z badań), wraz z bezterminowymi licencjami |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | oprogramowanie serwerowe, operacyjne i bazodanowe, gwarantującego prawidłowe funkcjonowanie całego systemu wraz z bezterminowymi licencjami, bez limitu wielkości bazy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | dobór i konfiguracja oprogramowania zgodna z oczekiwa-niami Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | zabezpieczenie przed automatyczną, nieautoryzowaną komunikacją z urządzeniami, systemami lub bazami danych innymi niż Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | dokumentacja powykonawcza z opisem i umiejscowieniem zainstalowanych urządzeń oraz wykonanych połączeń kablowych (elektrycznych i logicznych) z uwzględnieniem zastosowanych oznaczeń, adresacji IP, topologii sieci itp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | okres gwarancji i nadzoru autorskiego: 2 lata + 3 lata pełnej opieki serwisowej po okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI (1 SZT.) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | DANE OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | aparat dwustanowiskowy z kolumną lampy RTG na szynie podłogowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | typ/model: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | producent: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kraj pochodzenia: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | LAMPA RTG I KOLUMNA LAMPY |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ognisko lampy małe: maks. 0,6 mm, pomiar za pomocą kamery szczelinowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | ognisko lampy duże: maks. 1,2 mm, pomiar za pomocą kamery szczelinowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | pojemność cieplna anody: min. 300 kHU | parametr oceniany < 400 - 0 pkt ≥ 400 - 5 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | pojemność cieplna kołpaka: min. 1200 kHU | parametr oceniany < 1500 - 0 pkt ≥ 1500 - 5 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | szybkość wirowania anody: min. 2700 obr./min. | ocena punktowa wykreślona |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | zakres obrotu kolimatora: +/- 90º (od pozycji środkowej) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem lampy |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | miernik wartości dawki ekspozycji zapewniający przesyłanie dawki z obrazem |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | miarka centymetrowa wbudowana w kolimator |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | na oznakowaniu kołpaka aparatu i w instrukcji obsługi aparatu znajdują się informacje o grubości filtra okienka lampy rentgenowskiej i filtra kołpaka |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | możliwość dobierania grubości filtra dodatkowego w celu uzyskania pożądanej wartości pierwszej warstwy półchłonnej, przy czym: 1) kołpak aparatu rentgenowskiego jest wyposażony w komplet filtrów dodatkowych o różnych grubościach równoważnych, wyrażonych w mm aluminium (Al) lub miedzi (Cu), 2) każdy filtr jest oznakowany w sposób umożliwiający jego identyfikację, 3) montaż i demontaż filtru dodatkowego odbywa się bez użycia narzędzi, 4) opis sposobu wymiany i mocowania filtru dodatkowego znajduje się w instrukcji obsługi aparatu zgodnie z § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | mocowanie podłogowe na szynie niezintegrowane ze stołem |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG: min. 1800 mm | parametr oceniany < 2200 - 0 pkt ≥ 2200 - 2 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | zakres obrotu lampy RTG / kolumny wokół osi pionowej: min. +/- 90º od pozycji środkowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | zakres obrotu lampy RTG w osi poziomej: min. +/- 90º od pozycji środkowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | zakres ruchu poprzecznego lampy RTG: min. 150 mm | parametr oceniany < 200 - 0 pkt ≥ 200 - 2 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | najniższe położenie ogniska lampy od podłogi: maks. 400 mm | parametr oceniany < 380 - 2 pkt ≥ 380 - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi: min. 1800 mm | parametr oceniany = 1800 - 0 pkt >1800 - 2 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | możliwość ustawienia środka lampy ze środkiem detektorów w stole i stojaku płucnym |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.20 | czytelne oznaczenie umożliwiające ustalenia właściwej odległości SID lampa-detektor do badań w stole i statywie (np. miara odległości na szynie podłogowej i kolumnie) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.21 | dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na: - regulację warunków ekspozycji, - wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie, - wyświetlenie obrazu (parametr nieobowiązkowy) | parametr oceniany tak - 1 pkt nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.22 | sygnalizacja odległości lampa-detektor (SID) do badań w stole i w stojaku - np. wyświetlanie odległości na panelu (parametr nieobowiązkowy) | parametr oceniany tak - 1 pkt nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | GENERATOR |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | generator wysokiej częstotliwości HF |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | częstotliwość min. 100 kHz | parametr oceniany < 120 - 0 pkt ≥ 120 i < 150 - 1 pkt ≥ 150 - 4 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | moc min. 50 kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | zakres mA: min. 25-600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | zakres napięcia lampy: min. 40-150 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | minimalny czas ekspozycji: ≤ 1 ms |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | maksymalny czas ekspozycji: min. 5000 ms | ocena punktowa wykreślona |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | min. 3 tryby pracy systemu AEC, automatyczna i ręczna kontrola ekspozycji |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | programy anatomiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | min. 4 grubości pacjentów, w tym projekcje pediatryczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | STÓŁ RTG |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | stół kostny montowany na stałe z motorową regulacją góra/dół |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | stół z pływającym blatem |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | kształt blatu: płaski |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | wymiary blatu diagnostycznego: min. 750 mm x min. 2150 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | zakres ruchu wzdłużnego: min. 750 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | zakres ruchu poprzecznego: min. 240 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | zakres ruchu pionowego: min. 240 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | maksymalna wysokość stołu: min. 800 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | minimalna wysokość stołu: maks. 560 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.10 | dopuszczalne obciążenie stołu umożliwiające podnoszenie bez konieczności przesuwania pacjenta: min. 200 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 | kratka przeciwrozproszeniowa dla FDD 100 cm: min. 34 L/cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.12 | ręczne - bez użycia narzędzi - wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.13 | komora 3-polowa systemu AEC |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.14 | stół sterowany min. za pomocą przycisków nożnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.15 | możliwość obrotu detektora bez konieczności wyjmowania go z szuflady w stole |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.16 | współczynnik pochłaniania blatu (mm/Al): do 1,0 | parametr oceniany > 0,7 - 0 pkt ≤ 0,7 - 1 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | DETEKTOR CYFROWY - 2 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | przenośny, bezprzewodowy (Wi-Fi) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | wielkość detektora: 35 cm x 43 cm - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | rozdzielczość obrazu (w megapikselach): min. 6 | parametr oceniany < 7 - 0 pkt ≥ 7 i < 9 - 1 pkt ≥ 9 - 4 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | materiał warstwy scyntylacyjnej: Csl (jodek cezu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | DQE (%): min. 60 (wartość dla 0 lp/mm) | parametr oceniany < 65 - 0 pkt ≥ 65 i < 70 - 1 pkt ≥ 70 - 4 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | skala szarości: min. 14-bitowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7 | wielkość piksela (µm): maks. 150 | parametr oceniany ≤ 125 - 4 pkt > 125 i ≤ 143 - 2 pkt > 143 - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.8 | podgląd obrazu poglądowego: maks. po 7 sek. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.9 | wykonywanie kolejnych ekspozycji: maks. po 20 sekundach |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.10 | rozmiar detektora aktywnego: 35 cm x 43 cm +/-1 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.11 | liczba ekspozycji przy naładowanej baterii: min. 100 lub 3,5 godziny ciągłej pracy |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.12 | czas pełnego naładowania baterii: do 3 godz. Dopuszcza się czas pełnego naładowania baterii do 4 godzin, przy czasie nieprzerwanej pracy jednej naładowanej baterii wynoszącym min. 8 godzin. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.13 | stacja ładująca umożliwiająca ładowanie 2 baterii naraz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.14 | liczba baterii w zestawie: min. 2 szt. na 1 detektor | parametr oceniany 2 szt. na 1 detektor - 0 pkt ≥ 3 szt. na 1 detektor - 2 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.15 | wymiana baterii bez użycia narzędzi |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.16 | waga detektora 35 cm x 43 cm, z baterią (w kg) | parametr oceniany ≤ 3,5 - 3 pkt > 3,5 - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.17 | obciążenie maksymalne powierzchowne: min. 150 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.18 | obciążenie maksymalne punktowe: min. 100 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.19 | rozdzielczość lp/mm: min. 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.20 | zabezpieczenie detektora przed płynami ustrojowymi i wodą - min. klasa IPX1 | parametr oceniany IPX < 4 - 0 pkt IPX ≥ 4 - 4 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | STOJAK PŁUCNY |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | najniższe położenie środka detektora: maks. 400 mm | parametr oceniany < 380 - 2 pkt ≥ 380 - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | najwyższe położenie środka detektora: min. 1800 mm | parametr oceniany < 1900 - 0 pkt ≥ 1900 - 2 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | komora 3-polowa systemu AEC |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | kratka przeciwrozproszeniowa dwuogniskowa dla FDD 100-180 cm: min. 34 L/cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | ręczne - bez użycia narzędzi - wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.6 | możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie 100-180 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.7 | komplet uchwytów pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.8 | trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenie komór jonizacyjnych systemu AEC |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.9 | możliwość obrotu detektora bez konieczności wyjmowania go z szuflady w statywie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.10 | współczynnik pochłaniania płyty przesłony bucky (mm/Al): do 0,8 | parametr oceniany > 0,7 - 0 pkt ≤ 0,7 - 1 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | STACJA TECHNIKA - KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem, jak i systemem obrazowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | uruchomienie konsoli po wprowadzeniu loginu i hasła |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | oprogramowanie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową lub interfejs graficzny piktogramy = interfejs graficzny |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.4 | co najmniej 1 monitor LCD, z możliwością przełączenia w tryb DICOM Zamawiający dopuszcza monitor dotykowy o parametrach nie gorszych niż wymagane w SIWZ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.5 | minimalna rozdzielczość: 1280x1024 pikseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.6 | minimalna, robocza przekątna ekranu: 47,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.7 | minimalna luminancja: 300 cd/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.8 | minimalny kontrast: 400:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.9 | cyfrowe złącze przesyłania obrazów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.10 | skala szarości: min. 8-bitowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.11 | dostęp do obrazów surowych dla użytkownika |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.12 | nanoszenie znaczników w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.13 | wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji z możliwością akceptacji albo odrzucenia |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.14 | możliwość automatycznego wprowadzenia parametrów ekspozycji i połączenia ich z obrazem cyfrowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.15 | możliwość archiwizacji badań na lokalnym archiwum i w systemie PACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.16 | import danych pacjenta z systemu RIS/HIS poprzez listę roboczą |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.17 | możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.18 | wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów - min. imię i nazwisko, PESEL, rodzaj badania, data badania Dopuszcza się brak możliwości wyszukiwania badań na podstawie rodzaju badania. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.19 | obsługa protokołów DICOM |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.20 | przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskiej, PACS, suchego drukowania, duplikatora |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.21 | możliwość zapisu obrazu w formacie JPEG z poziomu technika na nośniku wymiennym Dopuszcza się możliwość zapisu obrazu w standardzie DICOM z poziomu technika na nośniku wymiennym (zamiast JPEG). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.22 | oprogramowanie do obróbki obrazu - min. zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu, powiększenie, stosowanie filtrów obrazowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.23 | wyświetlanie statusu detektora - co najmniej: stopień naładowania baterii, informacje o podłączeniu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.24 | funkcja pozytyw/negatyw |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.25 | wydruk obrazów z możliwością podziału na 1/2/4/8/12 zdjęć na filmie Dopuszcza się wydruk obrazów z możliwością podziału na 1/2/4/9 zdjęć na filmie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.26 | interfejs obsługi generatora zintegrowany ze stacją technika, umożliwiający realizację ustawień (kV, mAs, wybór ogniska) ze stacji technika oraz transfer informacji dotyczących parametrów ekspozycji z generatora do stacji technika w celu zapisania ich wraz ze zdjęciem |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.27 | wykreślony |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.28 | wydajna jednostka komputerowa o konfiguracji sprzętowej gwarantującej płynną i niezawodną pracę stacji, o parametrach nie gorszych niż wymagane przez producenta aparatu RTG kostno-płucnego Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga wyposażenia jednostki komputerowej obsługującej stację technika w nagrywarkę CD/DVD wraz z oprogramowaniem do tworzenia płyt dla pacjenta, tj. zawierających obrazy diagnostyczne w formacie DICOM oraz automatycznie uruchamianą przeglądarkę. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | ZESTAW DO PODSTAWOWYCH TESTÓW KONTROLI JAKOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | kompletny zestaw fantomów i sprzętu dodatkowego wraz z oprogramowaniem do oceny i archiwizacji testów na potrzeby przeprowadzania wszystkich testów podstawowych fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich w cyfrowej radiografii ogólnej wyposażonych w system AEC, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (załącznik nr 6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2 | wykreślony |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3 | uchwyt do fantomu do statywu do zdjęć płucnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.4 | w pełni automatyczny dozymetr Dopuszcza się dozymetr automatyczny z możliwością wyboru zakresu działania (radiografia, fluoroskopia), automatycznie się resetujący i z automatycznym wyłączaniem po 10 minutach bezczynności. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.5 | instrukcja obsługi z dokładnym opisem wykonania każdego testu oraz formularze do zapisywania ich wyników |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.6 | opakowanie do przechowywania zestawu |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. CYFROWY APARAT MAMMOGRAFICZNY (1 SZT.) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | DANE I WYMOGI OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | mammograf z cyfrowym detektorem obrazu o bezpośrednim przetwarzaniu, bez warstwy wzmacniającej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | typ/model: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | producent: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kraj pochodzenia: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | sprzęt zgodny z wymogami dla mammografii skryningowej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz o wytyczne European Guidelines for Quality Assurances In Breast Cancer Screening And Diagnosis |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | generator wysokoczęstotliwościowy min. 20 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | moc wyjściowa generatora: min. 5 kW | ocena punktowa wykreślona |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | zakres wysokiego napięcia: min. 23-35 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | dokładność nastawy napięcia, skok maks. co 1 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | maksymalna wartość ekspozycji: min. 500 mAs |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | alfanumeryczne wyświetlanie parametrów ekspozycji (kV, mAs, materiał anody, rodzaj filtra) Dopuszcza się alfanumeryczne wyświetlaniem parametrów ekspozycji kV i mAs wraz ze wskaźnikiem świetlnym rodzaju filtra w przypadku anody wyłącznie ze ścieżką wolframową. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | automatyczna kompensacja zmian napięcia +/- 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | automatyczne zapisywanie na zdjęciu parametrów ekspozycji (siła ucisku, kV, mAs, grubość), ułożenia badanej piersi oraz dawki |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | LAMPA RTG |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | anoda wirująca szybkoobrotowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | anoda wolframowa Dopuszcza się anodę wielomateriałową z niezależną ścieżką wolframową. Uszkodzenie ścieżki wolframowej oznacza uszkodzenie całej lampy. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | nominalna prędkość wirowania anody: min. 8000 obr./min. | ocena punktowa wykreślona |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | pojemność cieplna anody: min. 160 kHU | parametr oceniany < 300 - 0 pkt ≥ 300 - 4 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | pojemność cieplna kołpaka: min. 500 kHU | parametr oceniany < 1600 - 0 pkt ≥ 1600 - 3 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | efektywność chłodzenia anody: min. 40 kHU/min. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 | wielkość nominalna małego ogniska: maks. 0,15 mm (pomiar przy pomocy kamery szczelinowej) | parametr oceniany > 0,1 - 0 pkt ≤ 0,1 - 4 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8 | wielkość nominalna dużego ogniska: maks. 0,30 mm (pomiar przy pomocy kamery szczelinowej) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.9 | średnia dawka gruczołowa nie większa niż 2.5 mGy przy ocenie z zastosowaniem warunków klinicznych i fantomu z PMMA o grubości 4,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.10 | filtr kształtujący charakterystykę promieniowania |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | AUTOMATYKA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | automatyczna kontrola ekspozycji AEC |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | system automatyki bazujący na pomiarach z całego detektora |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | 3 tryby pracy AEC: - automatyczny dobór wszystkich parametrów, - ustawienie kV, mAs automatycznie z AEC, - ustawienie kV, mAs |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | automatyka doboru filtra (jeżeli więcej niż jeden), kV i mAs |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 | automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6 | automatyczne rozpoznawanie wielkości płytki uciskowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.7 | automatyczna kolimacja pola promieniowania do wielkości płytki uciskowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.8 | dwustopniowa funkcja automatycznego zatrzymania kompresji Dopuszcza się wielostopniową funkcję zatrzymania kompresji z coraz mniejszą prędkością uzyskiwaną po kolejnych uruchomieniach kompresji. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.9 | funkcja automatycznego zwolnienia prędkości płytki uciskowej po zetknięciu z piersią (parametr nieobowiązkowy) | parametr oceniany tak - 1 pkt nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.10 | automatyczne ustawienie mammografu do określonego położenia za pomocą programowalnych przycisków | parametr oceniany 1 przycisk - 1 pkt > 1 przycisk - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | statyw wolnostojący | parametr oceniany z generatorem wbudo-wanym w statyw lub ramię aparatu - 3 pkt generator na zewnątrz - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | źródło promieniowania RTG i stolik z panelem detektora cyfrowego zamocowane na przeciwległych krańcach ramienia „C” (nie ramienia „O”) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | zakres ruchu ramienia z lampą i detektorem w pionie: min. 72-140 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.5 | motorowy obrót głowicy sterowany za pomocą przycisków na statywie po obu stronach |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.6 | zakres siły ucisku min. 0-20 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.7 | zakres obrotu głowicy: min. 315º |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.8 | możliwość ustawienia ramienia stolik na górze / lampa na dole |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.9 | SID min. 65 cm | parametr oceniany 65 cm - 0 pkt > 65 i ≤70 cm - 2 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.10 | zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1,5x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.11 | sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu ramienia góra/dół przy pomocą przycisków ręcznych (po obu stronach) i nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.12 | osłona twarzy pacjentki |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.13 | komplet płytek dociskowych do zdjęć powiększonych wraz z zestawem do powiększeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.14 | zwolnienie ręczne płytki płytki uciskowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.15 | wyświetlacz wskazujący parametry badania, min. grubość piersi i siła ucisku |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.16 | możliwość ustawienia stacji technika w wyznaczonym pomieszczeniu poza gabinetem mammograficznym (wydzielona sterownia), bez szyby ołowianej (w posiadaniu Zamawiającego) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.17 | płytki dociskowe 18x24 i 24x30 o zmiennym profilu docisku, poprawiające jakość obrazowania poprzez jednorodną kompresję, z: - funkcją wyłączenia zmiennego profilu (opcja 1), lub - z dodatkowymi sztywnymi płytkami formatu 18x24 cm i 24x30 cm (opcja 2) | parametr oceniany opcja 1 - 4 pkt opcja 2 - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.18 | możliwość wykonywania zdjęć powiększonych bez kratki rozproszonej - automatyczne wysuwanie kratki |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.19 | wykonywanie zdjęć skośnych i bocznych płytką 18x24 | parametr oceniany ruch płytki wzdłuż dłuższego boku detektora - 5 pkt inne rozwiązanie - 1 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | DETEKTOR CYFROWY |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | wymiary: min. 23 x 29 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | formaty obrazu: min. 23 x 29 cm i 18 x 23 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | rozmiar piksela (µm): maks. 90 | parametr oceniany ≤ 85 - 4 pkt > 85 - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | skala szarości: min. 13-bitowa | parametr oceniany >13 - 1 pkt = 13 - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.5 | rozdzielczość obrazu: min. 9 megapikseli | parametr oceniany = 9 - 0 pkt > 9 i ≤ 11 - 1 pkt > 11 - 3 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.6 | DQE (%): min. 60 (wartość dla ≤ 1 lp/mm) | parametr oceniany ≥ 65 - 3 pkt < 65 - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.7 | czas między ekspozycjami: maks. 30 sek. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.8 | kratka przeciwrozproszeniowa zintegrowana z cyfrowym odbiornikiem obrazu |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | STACJA TECHNIKA - KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | uruchomienie konsoli po wprowadzeniu loginu i hasła |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | czas pojawienia się obrazu poglądowego: maks. 10 sek. Dopuszcza się rozwiązanie, w którym obraz podglądowy pojawia się po 15 sekundach w przypadku, gdy czas między ekspozycjami wynosi 20 sekund. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.3 | oprogramowanie w języku polskim lub czytelny interfejs graficzny |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.4 | co najmniej 1 monitor LCD z możliwością przełączenia w tryb DICOM Dopuszcza się, aby jeden z monitorów pracował na stałe w trybie DICOM. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.5 | matryca obrazów: min. 1280 x 1024 pikseli (min. 1,3 MP) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.6 | minimalna, robocza przekątna ekranu: 47,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.7 | minimalna luminancja: 400 cd/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.8 | minimalny kontrast: 400:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.9 | cyfrowe złącze przesyłania obrazów |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.10 | skala szarości: min. 8-bitowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.11 | dostęp do obrazów surowych dla użytkownika |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.12 | nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.13 | wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji albo odrzucenia |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.14 | możliwość automatycznego wprowadzenia parametrów ekspozycji i połączenia ich z obrazem cyfrowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.15 | możliwość archiwizacji badań na lokalnym archiwum i w systemie PACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.16 | pełny pakiet protokołów DICOM 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.17 | import danych pacjenta z systemu RIS/HIS poprzez listę roboczą |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.19 | możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i połączenia ich z obrazem cyfrowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.19 | wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, min: imię i nazwisko, PESEL, rodzaj badania, data badania |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.20 | przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskiej, PACS, suchego drukowania, duplikatora |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.21 | wydajna jednostka komputerowa o konfiguracji sprzętowej gwarantującej płynną i niezawodną pracę stacji, o parametrach nie gorszych niż wymagane przez producenta aparatu mammograficznego |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | ZESTAW DO PODSTAWOWYCH TESTÓW KONTROLI JAKOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | fantomy inne niż wymienione w punktach od 3.8.3 do 3.8.7, wraz z oprogramowaniem do oceny i archiwizacji testów, na potrzeby przeprowadzania wszystkich testów podstawowych fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich cyfrowych w cyfrowej mammografii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (załącznik nr 6), wymaganiami NFZ i European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | wykreślony |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3 | płytka z siatką o oczku ok. 1 cm pokrywająca cały detektor |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.4 | fantom ACR |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.5 | obrazy testowe TG18 – QC, SMPTE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.6 | jednorodny fantom o grubości 4,5 cm z PMMA o wymiarach pozwalających na pokrycie całego detektora + dodatkowa płyta PMMA o grubości 20 mmm pokrywająca cały detektor |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.7 | miernik siły kompresji piersi (dokładność wskazań ± 10%, powtarzalność ± 5%), |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.8 | wykreślony |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.9 | instrukcja obsługi z dokładnym opisem wykonania każdego testu oraz formularze do zapisywania ich wyników |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.10 | opakowanie do przechowywania zestawu |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. STACJA LEKARSKA DIAGNOSTYCZNO-OPISOWA - 2 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | RODZAJ STACJI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | stanowisko opisowe uniwersalne - do mammografii i RTG, z kompletną i wydajną jednostka komputerowa o konfiguracji sprzętowej gwarantującej stabilną, płynną i niezawodną pracę stacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | oprogramowanie diagnostyczne do analizy i opisu badań RTG ogólnodiagnostycznych i mammograficznych - zainstalowane równolegle na każdej stacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | MONITORY MEDYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | co najmniej dwa monitory medyczne LCD (oddzielnie na każde stanowisko), monochromatyczne, w standardzie DICOM, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta; Certyfikat Medical Device Class I |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | minimalna, robocza przekątna ekranu: 21” |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | minimalna rozdzielczość: 2560 x 2048 pikseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | wielkość plamki: nie większa niż 0,165 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | kontrast monitorów: min. 1200:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | minimalna luminancja: 500 cd/m2 | parametr oceniany < 1000 - 0 pkt ≥ 1000 - 1 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | wyjścia sygnałowe: 1 x DVI-D (dual link), 1 x DisplayPort |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | port/złącze USB |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | skala szarości: min. 10-bitowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 | wykreślony |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.10 | min. kąty widzenia (pionowo / poziomo): 176°, 176° |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.11 | matryca IPS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.12 | prezentacja obrazu w pionie |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.13 | wbudowana kalibracja krzywej gamma zgodnie ze standardem DICOM oraz precyzyjna kalibracja w standardzie DICOM 10-bitowej wewnętrznej tablicy LUT |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.14 | kalibracja zgodna z DICOM Part 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.15 | wbudowany kalibrator nieograniczający pola widzenia na monitorze Zamawiający uzna za nieograniczający pola widzenia czujnik bez mechanizmu umożliwiającego wsuwanie go do ramki monitora, o ile nie będzie on wystawał z niej na odległość większą niż typowa wysokość górnej ramki okna aplikacji Windows, ani nie będzie szerszy. Czujnik o długości i szerokości nie większej niż 5 mm spełnia to wymaganie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.16 | układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD z podświetleniem LED |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.17 | czujnik mierzący jasność otoczenia |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.18 | 5 trybów pracy: standard DICOM, dwa tryby kalibracji, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie, tryb uwzględniający korektę krzywej DICOM względem oświetlenia zewnętrznego Zamawiający rezygnuje z wymagania dotyczącego trybu hybrydowego. Za spełnienie wymagań minimalnych Zamawiający uzna zapewnienie przynajmniej dwóch trybów pracy monitora przełączanych za pomocą przycisków na jego obudowie: tryb DICOM z luminancją (po kalibracji) 500 cd/m2 dla mammografii oraz przynajmniej jeden tryb alternatywny, np. DICOM z luminancją 400 cd/m2 dla badań ogólnodiagnostycznych, tryb z charakterystyką eksponencjalną bądź tryb użytkownika (custom). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.19 | możliwość samodzielnej kalibracji monitora oraz sprawdzenia odcieni szarości bez systemu operacyjnego (funkcja uruchamiana z menu monitora) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.20 | automatyczne dostosowanie wielkości wyświetlanego za pomocą przeglądarki DICOM obrazu do rozdzielczości monitora oraz możliwość przełączania w prosty sposób trybów pracy monitora używanych dla różnego rodzaju badań (radiologia ogólna / mammografia) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | KONFIGURACJA SPRZĘTOWA JEDNOSTKI KOMPUTEROWEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | procesor 4-rdzeniowy, 8-wątkowy, rdzeń taktowany zegarem o częstotliwości minimalnej 3 GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | pamięć RAM 16GB, 1600 MHz z możliwością rozbudowy do min 32GB |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | 2 dyski twarde SATA III, 7200 obr./min., o pojemności minimum 1TB każdy, pracujących jako macierz RAID poziomu 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | dedykowana przez producenta monitorów medycznych karta graficzna z min. trzema wyjściami sygnału wizyjnego: 1x DVI-D, 2xDisplayPorti i pamięcią GDDR5 1GB, zapewniającą co najmniej 10 bitowe odwzorowanie skali szarości (co najmniej 1024 poziomy skali szarości) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 | jeden monitor operatorski LCD o przekątnej min. 19’’; rozdzielczość min. 1280x1024; jasność min. niż 300cd/m2; kontrast min. 1000:1; do wyświetlania danych demograficznych pacjenta oraz wprowadzaniu opisów badań |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 | wszystkie monitory (medyczne i operatorski), podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i myszy |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7 | czytnik kart pamięci |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.8 | port/złącze USB |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.9 | nagrywarka DVD +/- RW DL wraz z oprogramowaniem |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.10 | karta sieciowa 1 Gb/s Ethernet Base-T |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.11 | komplet kabli zasilających i połączeniowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.12 | możliwość podłączenia drukarki laserowej typu Brother HL5240, dostarczonej przez Zamawiającego - przewidziana do bieżącego drukowania opisów badań |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. AKCESORIA I OPCJE DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | DUPLIKATOR WRAZ Z DRUKARKĄ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | wbudowane dwie wydajne nagrywarki BLU-RAY/DVD/CD |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | zasobnik na 100 czystych płyt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | zasobnik na 100 nagranych płyt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | automat przekładający płyty |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | liczba płyt CD zduplikowanych w ciągu godziny: min. 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | możliwość odbioru nagranych i nadrukowanych płyt z przodu urządzenia, bez konieczności jego otwierania |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | drukarka atramentowa o rozdzielczości 4800 DPI Dopuszcza się drukarkę atramentową o rozdzielczości co najmniej 1440 dpi x 1440 dpi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | wykreślony |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.9 | oddzielny nabój z atramentem dla każdego koloru lub oddzielny nabój dla atramentu czarnego i oddzielny dla atramentów kolorowych Zamawiający dopuszcza urządzenie z dwoma oddzielnymi wkładami atramentowymi (czarnym i kolorowym), pracującymi niezależnie od siebie, mające możliwość nadruku kolorowego z rozdzielczością 4800 x 1200 dpi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.10 | głowica drukująca wymieniana przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu, dopuszczalna integracja głowicy drukującej z nabojem |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.11 | sygnalizacja niskiego poziomu atramentu |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.12 | sygnalizacja optyczna stanu pracy urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.13 | stanowisko komputerowe - komputer z systemem operacyjnym i monitorem LCD 19’’, o parametrach nie gorszych niż wymaganych przez producenta oferowanego duplikatora oraz posiadający kartę sieciową 1Gb Ethernet Base-T |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.14 | oprogramowanie: - integracja systemu nagrywania płyt z systemem RIS/PACS w stopniu pozwalającym na bezobsługowe nagrywanie i nadrukowanie płyt CD/DVD/BR wprost z konsoli technika aparatu rtg. lub dowolnej stacji diagnostycznej, - nadruk płyty musi zawierać dane pacjenta i badania, logo przychodni, unikalny kod kreskowy oraz dodatkowe informacje tekstowe zdefiniowane przez użytkownika, - na zawartość płyty CD/DVD składają się obrazy w standardzie DICOM oraz przeglądarka DICOM startująca automatycznie w 32 oraz 64 bitowych systemach operacyjnych Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 bez konieczności instalowania dodatkowych komponentów przez użytkownika, - automatyczny podział danych na kilka płyt CD/DVD w przypadku badań większych niż pojemność nośnika, - dodatkowe oprogramowanie do projektowania wydruków na płytach |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.15 | zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych: - zestaw atramentów do drukarki płyt CD/DVD/BR - 4 kpl, - płyty CD-R 700 MB do nadruku białe, matowe - 2 000 szt., - płyty DVD-R 4,7 GB do nadruku białe, matowe - 500 szt., - płyty DVD R 4,7 GB do nadruku, białe, dedykowane do archiwizacji danych, gwarantowana trwałość zapisu nie mniejsza niż 50 lat - 200 szt., - płyty BD 25GB do nadruku, białe, dedykowane do archiwizacji danych, gwarantowana trwałość zapisu nie mniejsza niż 50 lat - 200 szt., - płyty BD 50GB do nadruku, białe, dedykowane do archiwizacji danych, gwarantowana trwałość zapisu nie mniejsza niż 50 lat - 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | KAMERA CYFROWA DO WYDRUKÓW OBRAZÓW MAMMOGRAFICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | technologia sucha |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | rozdzielczość wydruku: min. 508 DPI |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Dmax min. 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | formaty dostępnych błon - co najmniej: - 18x24 cm lub 20x25 cm (jako odpowiednik 8x10’’), - 24x30 cm lub 25x30 cm (jako odpowiednik 10x12’’), - 35x43 cm (jako odpowiednik 14x17’’) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | głębia skali szarości co najmniej 12 bitów (4096 poziomów skali szarości) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | interfejs typu DICOM Print 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | wydruk obrazów badań mammograficznych i ogólno-diagnostycznych |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 | zmiana formatu błony przez użytkownika (bez potrzeby interwencji serwisu i bez użycia narzędzi) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.9 | załadunek filmów lub opakowania z filmami w świetle dziennym |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.10 | interfejs użytkownika w języku polskim |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.11 | zestaw startowy błon - po 2 opakowania (min. 100 błon w każdym) formatów: - 18x24 cm lub 20x25 cm (jako odpowiednik 8x10’’), - 24x30 cm lub 25x30 cm (jako odpowiednik 10x12’’), - 35x43 cm (jako odpowiednik 14x17’’) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.12 | komputer sterujący z systemem operacyjnym, oprogramowaniem użytkowym i monitorem LCD 19’’, o parametrach nie gorszych niż wymaganych przez producenta oferowanej kamery - jeśli jest wymagany do pracy kamery |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | OPCJA ROZBUDOWY SYSTEMU W PRZYSZŁOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | w razie potrzeby Zamawiającego - podjęcie się rozbudowy systemu o kolejne funkcje i obsługę innych urządzeń diagnostycznych (np. USG, CT, NMR) lub przekazanie pełnej dokumentacji technicznej umożliwiającej dokonanie rozbudowy przez inny podmiot |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. INFRASTRUKTURA SERWEROWA I OPROGRAMOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SERWER SYSTEMÓW RIS/PACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | dedykowany serwer z dwoma procesorami o parametrach minimalnych: - architektura 64 bit, - liczba rdzeni: nie mniej niż 8, - rdzeń taktowany zegarem o częstotliwości nie mniejszej niż 2 GHz, - pamięć podręczna: minimum 2MB na rdzeń Podana liczba rdzeni jest to minimalna wymagana liczba wszystkich rdzeni dostępnych w specyfikowanym serwerze (suma rdzeni dwóch procesorów). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | obudowa do montażu w szafie RACK 19’’ o wysokości nie większej niż 4U, dostarczona wraz z szynami montażowymi, zapewniająca ochronę dysków twardych przed nieuprawnionym i/lub przypadkowym wyjęciem Dopuszcza się obudowę RACK 5U. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | pamięć operacyjna RAM nie mniejsza niż 32 GB standardu DDR3 lub DDR4: - możliwość zwiększenia jej wielkości po przez dołożenie kolejnych modułów pamięci, - wymagana maksymalna wielkość obsługiwanej pamięci RAM nie mniejsza niż 100GB, - wymagana liczba wolnych gniazd przeznaczonych dla modułów pamięci RAM nie mniejsza niż 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | dwa porty sieciowe 1 Gb/s Ethernet Base-T ze wsparciem dla protokołu IPv6 i dwa porty 10Gb Ethernet Base-T |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | sprzętowy kontroler RAID, posiadający nie mniej niż 512MB nieulotnej pamięci cache; obsługiwane poziomy RAID: 1,10,5,6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 | 5 szybkich dysków twardych SAS HOT PLUG o pojemności 4 TB każdy z możliwością dalszej rozbudowy o kolejne dyski twarde - minimum 3 sztuki; utworzona macierz poziomu 5 lub 6 musi umożliwiać jej powiększenie o dołożone dyski bez przerywania pracy serwera |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.7 | zintegrowana karta graficzna o rozdzielczości 1280x1024. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.8 | monitor LCD min. 19'' |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.9 | redundantny system zasilania oparty o dwa niezależne zasilacze; wymiana uszkodzonego zasilacza bez konieczności zatrzymywania serwera (HOT PLUG) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.10 | napęd optyczny - CD/DVD Napęd CD/DVD musi być elementem integralnym dostarczanego serwera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.11 | panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesorów, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilania |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.12 | 2 porty USB 2.0 umieszczone na froncie obudowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.13 | serwerowy, 64 bitowy system operacyjny przeznaczony dla maszyn wieloprocesorowych zgodny z wymaganiami producenta oprogramowania RIS/PACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.14 | switch 10Gb Ethernet Base-T, 8-portowy do montażu w szafie RACK 19’’ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.15 | switch 1Gb Ethernet Base-T - min. 20 portów, uplink 10Gb Ethernet Base-T, do montażu w szafie RACK 19’’ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.16 | akcesoria dodatkowe: - patchcord UTP, 0.5m, kat 6a, standard: 10GBase-T Ethernet - 10 szt., - patchcord UTP, 1m, kat 6a, standard: 10GBase-T Ethernet - 10 szt., - patchcord UTP, 2m, kat 6a, standard: 10GBase-T Ethernet - 10 szt., |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | SYSTEM KOPII BEZPIECZEŃSTWA - SERWER PLIKÓW (NAS) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | obudowa do montażu w szafie RACK 19’’ o wysokości nie większej niż 2U, dostarczona wraz z szynami montażowymi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 4GB DDR3 pamięci RAM z możliwością rozbudowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | kontroler RAID obsługujący poziomy RAID: 10,5,6 z dyskiem zapasowym; możliwość zmiany trybu i wielkości wolumenu bez utraty danych i restartowania serwera |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | 8 dysków SATA 2 / SATA 3 w kieszeniach z funkcją HOT PLUG o pojemności 4 TB każdy; dyski muszą być dedykowane do pracy w urządzeniach typu NAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet Base-T |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | redundantny system zasilania oparty o dwa niezależne zasilacze; wymiana uszkodzonego zasilacza bez konieczności zatrzymywania serwera (HOT PLUG) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | SYSTEM PACS Z DYSTRYBUCJĄ DANYCH ONLINE |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | PACS podsiada przyjazny, polskojęzyczny interfejs programu, a także polskojęzyczną pomoc kontekstową |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | baza danych SQL systemu PACS ze wsparciem technicznym oparta o komercyjny system bazodanowy, nie posiadający ograniczeń co do wielkości bazy danych oraz pracujący w środowisku 64 bit Dostarczony system bazodanowy musi posiadać licencję umożliwiającą jego wykorzystanie w celach komercyjnych oraz posiadać wykupione wsparcie techniczne producenta przez okres udzielonej gwarancji. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | serwer DICOM ze wsparciem technicznym producenta w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | komunikacja z podłączonymi urządzeniami medycznymi zgodnie ze standardem DICOM 3.0. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | możliwość składowania sekwencji ruchomych z urządzeń diagnostycznych, nie pracujących w standardzie DICOM |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.6 | system umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.7 | system musi zapewniać możliwość podłączenia za pośrednictwem interfejsu DICOM co najmniej następujących urządzeń: CT, MRI, USG, innych urządzeń DR |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.8 | sprawdzanie zgodności odbieranych obiektów DICOM ze standardem DICOM 3.0; wymagane minimum trzy poziomy walidacji: poziom 1 - brak sprawdzenia poprawności, poziom 2 - sprawdzanie poprawność przysyłanych obiektów DICOM, obiekty są akceptowane, ale informacja o braku zgodności zostaje przekazana dalej, np. mailem do administratora lub zapisana w formie logu, poziom 3 - wszystkie obiekty niezgodne ze standardem zostają odrzucone |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.9 | automatyczna kompresja odbieranych badań do formatu DICOM JPEG Lossless przy czym obrazy diagnostyczne są kompresowane bezstratnie |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.10 | DICOM Modality Worklist - system generuje listy robocze dla poszczególnych urządzeń diagnostycznych na podstawie danych odebranych od systemu HIS/RIS; zapewniona jest obsługa polskich znaków lub polskie znaki diakrytyczne w odpowiedziach na żądania list roboczych zamieniane są na ich łacińskie odpowiedniki bez znaków diakrytycznych |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.11 | baza danych wszystkich przesłanych do systemu pacjentów i badań, z obsługą procesu starzenia się badań i przenoszenia obrazów z najstarszych badań do archiwum nearline |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.12 | wykreślony |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.13 | system wspiera następujące poziomy archiwizacji obrazów: - archiwum obrazów online - szybka macierz dysków SAS wbudowana w serwer (DAS), - archiwum obrazów nearline – na zewnętrznej macierzy dysków SATA, dostępnej poprzez sieć TCP/IP (NAS), z możliwością łatwego skalowania i rozbudowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.14 | brak limitowania dostępu do danych obrazowych przeniesionych do archiwum nearline lub ich automatyczne przywrócenie do archiwum online w przypadku żądania otwarcia badania, które zostało przeniesione z archiwum online do archiwum nearline |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.15 | automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa baz danych oraz obrazu systemu / systemów operacyjnych wraz z oprogramowaniem PACS/RIS na wydzielonej partycji zdefiniowanej w zewnętrznej macierzy NAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.16 | system dystrybucji obrazów działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe i badań przechowywane są wyłącznie na serwerze - aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów nie przechowująca lokalnie wyświetlanych obrazów badań |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.17 | centralny panel administracyjny zarządzający kontami użytkowników ( nazwą użytkownika, jego logiem i hasłem) systemu PACS, stacji diagnostycznych oraz klientów systemu dystrybucji obrazów |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.18 | funkcjonalność przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, technika RTG, itp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.19 | system blokujący dostęp użytkownika do systemu dystrybucji obrazów po konfigurowalnej liczbie nieudanych prób logowania |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.20 | konfigurowalny czas: - automatycznego wylogowania użytkownika z systemu dystrybucji obrazów w przypadku braku aktywności, - ważności hasła konta użytkownika |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.21 | monitorowanie i zapisywanie w systemie PACS następujących informacji dotyczących zdarzeń: - próba zmiany hasła użytkownika, - nieudana próba zalogowania się użytkownika, - zalogowanie się użytkownika, - próba wysłania badania, - skopiowanie lub wydrukowanie badania, - skasowanie badania lub obrazu z badania, - nagranie badania na nośnik zewnętrzny |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.22 | możliwość przenoszenia jednej lub wielu serii obrazów pomiędzy badaniami w przypadku, np. błędu technika |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.23 | przeglądanie historii zmian danych pacjenta i badania oraz listy wykonanych modyfikacji badania z funkcją cofnięcia ostatniej zmiany w przypadku, np. błędu użytkownika (parametr nieobowiązkowy) | parametr oceniany tak - 1 pkt nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.24 | dostęp do badań z dowolnego uprawnionego komputera pracującego w sieci Zamawiającego, minimalna ilość licencji dla jednoczesnych użytkowników to 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.25 | moduł dla rozwiązań teleradiologicznych - jednostka zlecająca: - możliwość zlecenia wykonania opisu wykonanych badań innym oddalonym podmiotom, - Wykonawca deklaruje swoją gotowość do wdrożenie tego modułu i integrację z oferowanym systemem PACS w terminie późniejszym, na podstawie dyspozycji Zamawiającego, bez dodatkowej odpłatności |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.26 | moduł dla rozwiązań teleradiologicznych - jednostka opisująca: - możliwość przyjmowania zleceń opisu badań wykonanych przez inne podmioty. - Wykonawca deklaruje swoją gotowość do wdrożenie tego modułu i integrację z oferowanym systemem PACS w terminie późniejszym, na podstawie dyspozycji Zamawiającego, bez dodatkowej odpłatności |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI PRACOWNI RTG – SYSTEM RIS I PRZEGLĄDARKI OBRAZÓW NA STACJACH DIAGNOSTYCZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | interface użytkownika w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) Zamawiający dopuszcza dostarczenie i udostępnienie na stanowiskach pracy elektronicznej instrukcji użytkownika w języku polskim zamiast systemowej pomocy kontekstowej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 | kopie bazy danych systemu RIS są tworzone według harmonogramu i w lokalizacjach zdefiniowanych przez lokalnego administratora |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 | ręczna rejestracja pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.4 | automatyczna rejestracja pacjenta (wymagana integracja z istniejącym programem obsługi przychodni HIS) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.5 | elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie wyników do zleceniodawcy |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.6 | program RIS pozwala na zarejestrowanie pacjenta na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny badania |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.7 | dodanie własnych pól do formularza pacjenta na etapie wdrożenia |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.8 | rejestrowanie dla pacjenta kilku procedur jednocześnie - zestaw badań |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.9 | dowolne łączenie procedur przypisanych do badania |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.10 | kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.11 | system umożliwia wyszukiwanie badań: - za pomocą prostej wyszukiwarki, zawierającej najczęściej używane kryteria wyszukiwania, - za pomocą wyszukiwarki zaawansowanej; wyszukiwarki muszą w pełni obsługiwać polskie znaki Zamawiający wymaga dwóch poziomów wyszukiwania: - podstawowy: nazwisko i imię pacjenta, PESEL, data badania (zakres dat), - zaawansowany: to, co na poziomie podstawowym, plus co najmniej jednostka kierująca, modalność, rodzaj badania (według słownika badań wykonywanych przez Zamawiającego), lekarz opisujący. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.12 | wczytywanie do systemu obrazów DICOM dostarczonych przez pacjenta - wymaga się, aby ta funkcjonalność była realizowana dla pojedynczych zdjęć, grupy zdjęć, katalogów zawierających zdjęcia DICOM oraz za pomocą DICOMDIR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.13 | system automatycznie koryguje odpowiednie znaczniki w nagłówkach obrazów zapisywanych na serwerze PACS w przypadku korekty związanych z tymi obrazami danych demograficznych w bazie systemu PACS bądź importowania obrazów z płyty dostarczonej przez pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.14 | moduł wczytywania obrazów działa poprzez przeglądarkę www bez konieczności instalacji oprogramowania na stacji klienckiej Dopuszcza się możliwość wykorzystania niezawodnego rozwiązania instalowanego na stacji, pod warunkiem braku ograniczenia co do licencji w zakresie liczby stanowisk. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.15 | system zabezpiecza przed próbą opisania badania przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie; w przypadku potrzeby zmiany treści opisu system tworzy nową wersję, nie nadpisując poprzedniej; system umożliwia wydruk jedynie najnowszej wersji opisu jednak poprzednie wersje są dostępne w systemie |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.16 | automatyczne przesłanie opisu badania do systemu HIS wraz ze zdefiniowanymi parametrami ekspozycji oraz linkiem do pliku PDF zawierającego opis |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.17 | generowanie listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.18 | opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.19 | zatwierdzanie przez specjalistę opisów badań utworzonych przez rezydenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.20 | tworzenie przez użytkownika (lekarza opisującego) grup opisów |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.21 | podgląd danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.22 | przejście do edycji badania bezpośrednio z listy badań bez konieczności jej zamykania |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.23 | korzystania z szablonów (wzorców) opisów |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.24 | tworzenie własnych szablonów opisów |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.25 | podział szablonów na grupy (np. związane z określonym regionem anatomicznym) (parametr nieobowiązkowy) | parametr oceniany tak - 1 pkt nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.26 | możliwość przypisania lekarza opisującego do badania na etapie rejestracji |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.27 | automatyczny wybór zalogowanego lekarza jako opisującego po wywołaniu formularza opisu badania |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.28 | podczas wykonywania opisu badania widoczne dane takie jak: - uwagi do badania, - rodzaj i numer badania, - data wykonania, - dane pacjenta (aktualne i w dniu badania), - technik wykonujący badanie, - wzrost i waga pacjenta, - wiek pacjenta w dniu badania, - rozpoznania (kod ICD10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.29 | funkcja automatycznego, okresowego zapisu opisu badania, w postaci tymczasowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.30 | możliwość włączenia i wyłączenia funkcji automatycznego zapisu oraz zdefiniowania czasu, po jakim funkcja ta zostanie wykonana |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.31 | możliwość wygenerowania opisu badania podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.32 | aplikacja współpracuje z urządzeniami kryptograficznymi służącymi do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.33 | system wspiera wielu dostawców podpisu kwalifikowanego, min. Sigillum, Unizeto Technologies, KIR |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.34 | aplikacja umożliwia tymczasowe zapamiętanie numeru PIN w celu przyspieszenia procesu podpisywania opisów; numer PIN jest przechowywany tymczasowo wyłącznie w pamięci operacyjnej stacji roboczej |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.35 | grupowanie badań do opisu - opis tworzony jest przypisany dla całej grupy |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.36 | dostosowanie szablonów wydruku wyniku dla potrzeb różnego typu badań |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.37 | stosowanie dowolnego formatowania tekstu w szablonie wydruku wyniku badania oraz możliwość dołączania grafiki |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.38 | wybór formatu wydruku wyniku badania, minimum : A4, A5; po zakończeniu opisu, możliwość wydruku na drukarce podłączonej bezpośrednio do stacji opisowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.39 | konfigurowanie ilości drukowanych kopii opisu badania |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.40 | oznaczanie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację badania w systemie |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.41 | umieszczenie na wyniku badania kodu kreskowego zawierającego identyfikator zlecenia z systemu HIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.42 | pełny zakres, szerokość i środek, zmian okna wyświetlania |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.43 | możliwość podziału pola czynnego na kilka obrazów |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.44 | zmiana tablic odwzorowania poziomów szarości (LUT) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.45 | powiększenie co najmniej 4-krotne |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.46 | możliwość wykonania kalibracji liniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.47 | pomiar co najmniej odległości i gęstości (punktów i ROI) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.48 | możliwość porównanie na obu monitorach badania obecnego z wcześniejszym (badania mogą pochodzić z urządzeń dowolnych producentów, badanie obecne jest wyróżnione graficznie) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.49 | możliwość jednoczesnego wyświetlenia w sposób automatyczny dla danego pacjenta obrazu mammograficznego oraz obrazu pochodzącego z dowolnych źródeł obrazowania |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.50 | komunikacja poprzez DICOM 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.51 | przesyłanie obrazów w formacie DICOM do PACS, suchego drukowania, duplikatora |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.52 | możliwość importowania obrazów z płyty DICOM , z dowolnego folderu, z systemu PACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.53 | możliwość importowania obrazów w formacie JPEG oraz TIFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.54 | możliwość zmiany jasności i kontrastu obrazu w czasie rzeczywistym |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.55 | możliwość umieszczania na obrazie adnotacji tekstowych i graficznych w standardzie DICOM |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.56 | funkcja wyświetlenia/kasowania adnotacji wprowadzonych przez użytkownika |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.57 | funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.58 | możliwość wyświetlenia jednocześnie co najmniej 2 rodzajów badań |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.59 | możliwość oznaczania istotnych obrazów w badaniu |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.60 | funkcje pomiarowe i statystyczne (pomiary kątów, odległości, gęstości, powierzchni) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.61 | funkcje filtrowania (wyostrzanie krawędzi, interpolacja) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.62 | funkcja obrotu, odbicia lustrzanego, negatywu |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.63 | możliwość podziału ekranu w dowolnej konfiguracji w celu wyświetlania wielu obrazów |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.64 | funkcja bezstopniowego powiększenia oraz powiększenia wycinka obrazu, powiększenie 1:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.65 | możliwość zapisania układów prezentacji badań dla każdego użytkownika |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.66 | zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika: zmian geometrii obrazu (np. obrotu), powiększenia obrazu, adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.67 | obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości - do 5 mega-pikseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.68 | funkcja rekonstrukcji MPR/MIP (parametr nieobowiązkowy) | parametr oceniany tak - 1 pkt nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.69 | obsługa pracowni mammografii |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.70 | dostęp do programu RIS z dowolnego uprawnionego komputera pracującego w sieci Zamawiającego, minimalna ilość licencji dla jednoczesnych użytkowników to 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.71 | możliwość umieszczenia na ekranie obrazu cc bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu MLO piersi lewej po stronie prawej |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.72 | możliwość wyłączenia paska narzędzi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.73 | kompatybilność z oprogramowaniem do komputerowego wspomagania diagnozy typu CAD (parametr nieobowiązkowy) | parametr oceniany tak - 2 pkt nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.74 | komputerowe wspomaganie diagnozy - CAD (parametr nieobowiązkowy) | parametr oceniany tak - 5 pkt nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 7. INTEGRACJA Z SYSTEMEM OBSŁUGI PRZYCHODNI ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | INTEGRACJA HIS-RIS Dane kontaktowe do producenta systemu obsługi przychodni (HIS): Lab-Bit Software S.A., al. Akacjowa 16A, Wrocław, tel. 71 337-15-70, fax 71 723-02-43, biuro@lab-bit.com.pl |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | zdarzenia jakie występują po stronie systemu HIS: - rejestracja badania (najczęściej w momencie zlecania badania do konkretnej pracowni), - zmiana badania, - usunięcie badania, - przekazanie opisu do wydania, - wydanie opisu pacjentowi; Zdarzenia występują w przypadku rejestracji, zmiany rejestracji oraz w przypadku usunięcia badania z terminarza pracowni. We wszystkich przypadkach należy wysłać informacje o wystąpieniu takiego zdarzenia do systemu RIS wraz z odpowiednimi danymi (niezbędnymi do wykonania rejestracji w systemie RIS). Dalsze operacje odbywają się po stronie systemu RIS. W przypadku rejestracji oraz zmiany badania system HIS musi dostarczyć do RIS: - imię i nazwisko pacjenta - identyfikator pacjenta - pesel (opcja) - data urodzenia - data i godzina badania - rozpoznanie (opis) - kod ICD10 (opcja) - skierowanie (opcja) - numer akcesji - study instance UID (opcja) - zakres badania - typ badania (modalność) - informacje o pracowni w której wykonanie ma być badanie (należy uzgodnić słownik) W przypadku usunięcia badania należy podać jedynie numer akcesji. definicje: numer akcesji (accession number) - unikatowy numer zlecenia wykonania badania nadany w HIS. Numer akcesji musi być numerem unikalnym i w żadnym przypadku nie może wystąpić ponownie (nawet po awarii bazy danych systemu HIS), study instance UID - identyfikator badania w formacie UID, który musi być unikalny w skali światowej. Na etapie integracji systemów HIS oraz RIS należy doprecyzować który system będzie generował ten identyfikator – najczęściej generuje go system RIS po otrzymaniu komunikatu o rejestracji nowego badania) Dopuszcza się, aby numer akcesji (AccessionNumber, znajdujący się w tagu DICOM 0008,0050) był nadawany przez system RIS, podobnie jak StudyInstanceUID, a system HIS nadawał identyfikator transakcji niezbędny do właściwej komunikacji między systemami. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | zdarzenia po stronie RIS: - zmiana statusu badania (w ramach systemu RIS) - opisanie badania Zmiana statusu badania: Na poszczególnych etapach przetwarzania badania system RIS informuje HIS o ich przebiegu. Należy uzgodnić o których etapach RIS ma informować HIS. Podstawowe statusy to: - badanie zarejestrowane (do wykonania), - badanie wykonane (do opisu), - badanie opisane, - wydany opis badania. Wystarczy aby w powyższych komunikatach znajdował się numer akcesji z systemu HIS oraz obiekt określający status badania w systemie RIS (należy uzgodnić słownik). Opisanie badania Ostatnim krokiem jest wysyłka opisu badania do systemu HIS. Opis powinien zostać dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi danymi: - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - numer akcesji - opis badania - lekarz opisujący - data wykonania badania - informacje o pracowni - data opisu - wersja opisu Należy przewidzieć możliwość ponownego opisu tego samego badania (wersja opisu) – w tym wypadku zostanie wysłany identyczny komunikat z nowym opisem badania i jego wersją. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | dopuszczalne sposoby realizacji połączenia systemów: - za pomocą protokołu HL7 (specyfikacja 2..3) - preferowany, - za pomocą plików wymiany (XML), - połączenie na poziomie baz danych (bez nadmiarowego obciążenia bazy) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | wymagania wobec systemu RIS: - konieczność rejestracji (zapisu) w systemie RIS, oprócz wszystkich wymaganych danych, również „Numeru Dziennego - DOLMED”, - konieczność wysyłania przez system RIS, oprócz wszystkich wymaganych danych, również inf. dotyczących parametrów „zdjęć” (typ, ekspozycja, itp.), - opcjonalna „synchronizacja” wykazu zlecających, wykazu badań, - możliwość generowania i przygotowania do pobrania (link) przez LAB-BIT „miniatury”zdjęcia (zdjęcia w formacie JPG), - możliwość generowania i przygotowania do pobrania (link) pliku DICOM, - w połączeniu z punktem powyżej - zapewnienie możliwości obejrzenia pliku DICOM za pomocą odpowiedniej aplikacji instalowanej na wskazanych stacjach roboczych (lub uruchamianej z zewnętrznego serwera i prezentującej obraz w przeglądarce internetowej) Numer dzienny związany jest z pojedynczą rejestracja pacjenta (może zawierać jedno lub kilka zleceń). Numer ten jest unikalny w skali dnia. Powinien być prezentowany w opisie badania. Zamawiającemu zależy na tym, aby w systemie HIS była możliwość otwarcia zdjęcia w formacie JPG (np. po przez link do wygenerowanego pliku) oraz możliwość pobrania/otwarcia pliku DICOM. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. WARUNKI SERWISOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | SERWIS GWARANCYJNY bez dodatkowej odpłatności |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | utrzymanie sprzętu, oprogramowania i baz danych w ciągłej sprawności |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | diagnostyka i lokalizacja usterek w razie nieprawidłowego funkcjonowania systemu |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | usuwanie usterek i awarii sprzętu oraz błędów i nieprawidło-wości w funkcjonowaniu oprogramowania, a także wymiana zużytych lub uszkodzonych części, modułów lub urządzeń bez obciążania Zamawiającego kosztami ich zakupu - z wyjątkiem kosztów naprawy wynikających z uszkodzeń spowodowanych przez pracowników Zamawiającego w wyniku nieprzestrzegania dostarczonych instrukcji użytkowania w języku polskim, uszkodzeń mechanicznych lub zdarzeń losowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 | korekta ustawień na potrzeby testów eksploatacyjnych aparatury rentgenowskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5 | czas podjęcia reakcji serwisowej w dni robocze: do 12 godz. od dokonania zgłoszenia serwisowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.6 | telefoniczny i elektroniczny kanał zgłaszania usterek i nieprawidłowości wraz ze zdalną próbą dokonania naprawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.7 | dostępność kanału telefonicznego przez min. 8 godzin od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) między godz. 7:00 a 19:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.8 | czas usunięcia awarii: 24 godziny od dokonania zgłoszenia serwisowego - z wyłączeniem niedziel i świąt; w wyjątkowych sytuacjach czas usunięcia awarii będzie mógł ulec wydłużeniu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym dodatkowego terminu na naprawę sprzętu, w szczególności niezbędnego na sprowadzenie brakujących części zamiennych od producenta, z opcją udostępnienia Zamawiającemu sprzętu zastępczego, o ile udostępnienie to będzie możliwe pod względem formalno-prawnym i technicznym |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.9 | okresowe przeglądy techniczne sprzętu i oprogramowania, z częstotliwością zalecaną przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz na rok |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.10 | aktualizacja oprogramowania użytkowego, w szczególności jego ciągła adaptacja do zmian w obowiązujących przepisach oraz zasadach realizacji i rozliczania świadczeń z NFZ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.11 | wsparcie techniczne w zakresie administrowania serwerem PACS wraz z dokonywaniem niezbędnych aktualizacji systemu operacyjnego i baz danych |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.12 | pomoc w kwestiach dotyczących normalnej eksploatacji sprzętu i oprogramowania radiologicznego |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | pełna opieka serwisowa przez 3 lata po upływie okresu gwarancji na warunkach określonych w punktach 8.1.1 - 8.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | zapewnienie przez okres min. 5 lat po upływie okresu sprawowania pełnej opieki serwisowej (pkt 8.2.1) dostępności części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych w zakresie sprzętu radiologicznego |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | realizacja po upływie okresu sprawowania pełnej opieki serwisowej (pkt 8.2.1) - w razie potrzeb Zamawiającego - w ramach oddzielnego zlecenia: - napraw uszkodzonego sprzętu, przeglądów okresowych, korekty ustawień itp., - dalszego rozwoju oraz utrzymania w sprawności dostarczonego systemu informatycznego, wraz dostosowaniem oprogramowania do zmian w zakresie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 | przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiają-cemu oświadczenia producentów aparatu RTG z detektorami oraz aparatu mammograficznego o zapewnieniu dostępności części zużywalnych i zamiennych oraz zapewnieniu serwisu na terenie Polski przez okres min. 10 następnych lat, licząc od 2015 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | opracowanie projektu ochrony radiologicznej (projektu osłon stałych RTG) wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z uwzględnieniem aktualnie realizowanego projektu wykonawczego przebudowy pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | wykonanie testów akceptacyjnych sprzętu radiologicznego (mammografu i aparatu RTG ogólnodiagnostycznego) i dostarczenie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonych testów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu, użytkowania oprogramowania, systemu kontroli jakości, administrowania systemem informatycznym |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________

pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy