załącznik nr 3										              DIG.290.1.2016

Wymagania minimalne

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametry oferowanego sprzętu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. SPRZĘT OGÓLNIE |  |  |  |
| 1.1 | aparat ultrasonograficzny najwyższej klasy (premium), kliniczny, cyfrowy, z kolorowym Dopplerem, z 2 głowicami |  |  |
|  | typ/model: |  |  |
|  | producent: |  |  |
|  | kraj pochodzenia: |  |  |
| 1.2 | sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany |  |  |
| 1.3 | rok. prod. 2015-2016 (wszystkie elementy) | parametr oceniany 2015 - 0 pkt 2016 - 30 pkt | rok: ...................... |
| 1.4 | sprzęt kompletny i gotowy do eksploatacji bez konieczności zakupu dodatkowych elementów sprzętu i oprogramowania, stanowiący spójną całość z oferowanym oprogramowaniem, w pełni funkcjonalny |  |  |
| 1.5 | okres gwarancji: min. 2 lata w przypadku, kiedy którykolwiek z komponentów systemu objęty jest przez jego producenta dłuższym okresem gwarancji jakości, w przypadku takiego komponentu obowiązuje dłuższy okres gwarancji | parametr oceniany 2 lata - 0 pkt 3 lata - 30 pkt 4 lata i więcej - 50 pkt | ...................... lata (podać w pełnych latach) |
| 1.6 | zasilanie z napięcia sieciowego 230V / 50 Hz |  |  |
| 1.7 | zgłoszenie oferowanych wyrobów medycznych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, lub stosowne powiadomienie URPLiWM |  |  |
| 1.8 | oznakowanie CE wraz z deklaracją zgodności i certyfikatem zgodności na oferowany sprzęt jako wyrób medyczny |  |  |
| 1.9 | dokumentacja techniczna (w języku polskim lub angielskim) i instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |
| 2. PARAMETRY PODSTAWOWE |  |  |  |
| 2.1 | przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy |  |  |
| 2.2 | min. 100 000 niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych |  |  |
| 2.3 | min. 3 aktywne gniazda głowic obrazowych |  |  |
| 2.4 | dynamika systemu: min. 210 dB |  |  |
| 2.5 | monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, przekątna ekranu min. 17 cali | . |  |
| 2.6 | możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz zmiana wysokości monitora względem pulpitu |  |  |
| 2.7 | ruchomy pulpit sterowniczy - w pionie i poziomie |  |  |
| 2.8 | dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o przekątnej min. 10 cali |  |  |
| 2.9 | klasyczna klawiatura alfanumeryczna |  |  |
| 2.10 | minimalny zakres częstotliwości pracy USG: 2-18 MHz |  |  |
| 2.11 | liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 15 000 klatek |  |  |
| 2.12 | możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B, tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  |  |
| 2.13 | pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode: min. 50 sekund |  |  |
| 2.14 | maks. głębokość pola obrazowego: min. 30 cm |  |  |
| 2.15 | podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół |  |  |
| 3. TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |
| 3.1 | kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min.: B B + B 4B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4B (Color Doppler) 4B (Power Doppler) B + Color + M |  |  |
| 3.2 | FRAME RATE dla trybu B: min. 800 obrazów/s |  |  |
| 3.3 | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 200 obrazów/s |  |  |
| 3.4 | obrazowanie harmoniczne: min. 6 pasm II harmonicznej |  |  |
| 3.5 | obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), HPRF PWD ze wszystkich głowic |  |  |
| 3.6 | zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego (PWD) - przy zerowym kącie bramki: min. +/- 6,3 m/s |  |  |
| 3.7 | zakres częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego: min. 0,5 do 30 kHz |  |  |
| 3.8 | obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) na wszystkich zaoferowanych głowicach |  |  |
| 3.9 | zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) - przy zerowym kącie bramki: min. +/- 15,5 m/s |  |  |
| 3.10 | zakres częstotliwości PRF dla Dopplera Ciągłego: min.1,5 do 40 kHz |  |  |
| 3.11 | obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic |  |  |
| 3.12 | zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD): min. +/- 3,9 m/s |  |  |
| 3.13 | obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) ze wszystkich głowic |  |  |
| 3.14 | obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  |  |
| 3.15 | obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy |  |  |
| 3.16 | obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop: min. 3 kursory (linie proste) |  |  |
| 3.17 | obrazowanie w trybie Triplex (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach |  |  |
| 3.18 | jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  |  |
| 3.19 | obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków |  |  |
| 3.20 | adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe, dostępny na wszystkich oferowanych głowicach |  |  |
| 3.21 | obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych |  |  |
| 3.22 | automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku |  |  |
| 3.23 | zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm |  |  |
| 3.24 | możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej: min. +/- 30 stopni |  |  |
| 3.25 | korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni |  |  |
| 3.26 | automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku |  |  |
| 3.27 | możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze, min. 25 map |  |  |
| 4. ARCHIWIZACJA OBRAZÓW |  |  |  |
| 4.1 | aparat wyposażony w moduł komunikacji protokołem DICOM 3.0 |  |  |
| 4.1.1 | listy robocze (Modality Worklist Parameters): C-STORE SCU, C-FIND SCU, C-MOVE SCU |  |  |
| 4.1.2 | procedury wydajności list roboczych (Modality Performed Procedure Step): N-CREATE, N-SET |  |  |
| 4.1.3 | parametry wydruków (Print Parameters): N-CREATE, N-SET, N-ACTION, N-DELETE |  |  |
| 4.2 | zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie, płytach CD-R/RW oraz automatyczny zapis w systemie PACS |  |  |
| 4.3 | możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze - wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  |  |
| 4.4 | videoprinter czarno-biały |  |  |
| 4.5 | wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  |  |
| 4.6 | wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  |  |
| 4.7 | INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM RIS/PACS - oferowany aparat USG musi zostać podłączony do systemu PACS, gdzie będą gromadzone wszystkie dane przesyłane z aparatu dane kontaktowe do producenta systemu RIS/PACS: IMS Medica Sp. z o.o., ul. Inżynierska 3 lok. 8, 20-484 Lublin, tel. 81 440 64 09, fax: 81 470 93 01, biuro@imsm.pl |  |  |
| 5. OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE |  |  |  |
| 5.1 | pełne oprogramowanie do badań kardiologicznych i naczyniowych |  |  |
| 5.2 | konfiguracja początkowa aparatu i oprogramowania wg potrzeb użytkowników (Zamawiającego) |  |  |
| 5.3 | powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x16 |  |  |
| 5.4 | powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x16 |  |  |
| 5.5 | liczba pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: min. 10 |  |  |
| 5.6 | automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięci linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |
| 5.7 | raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  |  |
| 6. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |
| 6.1 | głowice matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach |  |  |
| 6.2 | głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy - 1 szt. |  |  |
|  | typ/model: |  |  |
|  | producent: |  |  |
|  | kraj pochodzenia: |  |  |
| 6.2.1 | zakres częstotliwości pracy: min. 1,0 - 5,0 MHz |  |  |
| 6.2.2 | liczba elementów: min. 500 |  |  |
| 6.2.3 | kąt obrazowania: min. 90 stopni |  |  |
| 6.2.4 | obrazowanie harmoniczne w min. 4 pasmach częstotliwości |  |  |
| 6.3 | głowica elektroniczna Liniowa matrycowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy - 1 szt. |  |  |
|  | typ/model: |  |  |
|  | producent: |  |  |
|  | kraj pochodzenia: |  |  |
| 6.3.1 | zakres częstotliwości pracy: min. 4,0 - 13,0 MHz |  |  |
| 6.3.2 | liczba elementów: min. 800 |  |  |
| 6.3.3 | szerokość pola skanowania: maks. 40 mm |  |  |
| 6.3.4 | obrazowanie harmoniczne, min. 6 pasm częstotliwości |  |  |
| 6.3.5 | obrazowanie trapezowe i rombowe |  |  |
| 7. WYPOSAŻENIE DODATKOWE I MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |  |
| 7.1 | min. 3 uchwyty na głowice ultradźwiękowe |  |  |
| 7.2 | uchwyt na butelkę z żelem |  |  |
| 7.3 | miejsce na rolkę ręcznika papierowego (np. koszyk, półka) /parametr nieobowiązkowy/ | parametr oceniany TAK - 3 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 7.4 | możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe pediatryczne i neonatologiczne |  |  |
| 7.5 | możliwość rozbudowy systemu o funkcje Strain i Strain Rate |  |  |
| 7.6 | możliwość rozbudowy systemu o funkcję Spectle-Tracking | parametr oceniany opcja zaimplementowana - 17 pkt opcja na życzenie - 0 pkt |  |
| 7.7 | możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie kinetyczne umożliwiającą automatyczny obrys wsierdzia i obliczanie frakcji wyrzutowej |  |  |
| 7.8 | możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem |  |  |
| 8. WARUNKI SERWISU |  |  |  |
| 8.1 | AUTORYZOWANY SERWIS GWARANCYJNY bez dodatkowej odpłatności |  |  |
| 8.1.1 | podstawowy zakres opieki serwisowej: - diagnostyka i lokalizacja usterek w razie nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu, - usuwanie awarii i nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu, - wymiana naturalnie zużytych lub samoistnie uszkodzonych części i modułów bez obciążania Zamawiającego kosztami ich zakupu |  |  |
| 8.1.2 | czas podjęcia reakcji serwisowej w dni robocze: do 24 godz. od dokonania zgłoszenia serwisowego |  |  |
| 8.1.3 | czas usunięcia awarii: do 48 godzin od dokonania zgłoszenia serwisowego - z wyłączeniem niedziel i świąt; w wyjątkowych sytuacjach czas usunięcia awarii będzie mógł ulec wydłużeniu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym dodatkowego terminu na naprawę sprzętu, w szczególności niezbędnego na sprowadzenie brakujących części zamiennych od producenta, z opcją udostępnienia Zamawiającemu sprzętu zastępczego o porównywalnych parametrach techniczno-użytkowych na czas naprawy |  |  |
| 8.1.4 | okresowe przeglądy techniczne sprzętu i oprogramowania, z częstotliwością zalecaną przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz na rok |  |  |
| 8.1.5 | niezbędne aktualizacje oprogramowania operacyjnego i użytkowego aparatu, w szczególności wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych |  |  |
| 8.1.6 | pełny instruktaż w zakresie obsługi sprzętu |  |  |
| 8.2 | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
| 8.2.1 | zapewnienie przez okres min. 5 lat po upływie okresu gwarancji dostępności części zamiennych |  |  |
| 8.2.2 | realizacja po upływie okresu gwarancji - w razie potrzeb Zamawiającego - w ramach oddzielnego zlecenia - napraw uszkodzonego sprzętu, przeglądów okresowych, korekty ustawień itp. |  |  |

_________________________________

pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy