załącznik nr 4

Wymagania minimalne

A. ODCZYNNIKI IMMUNOCHEMICZNE

oferowany typ/model analizatora (analizatorów):

rok prod.:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................	........................................

| OPIS WYMAGAŃ |  | PARAMETRY OFEROWANEGO SYSTEMU |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne od jednego producenta, dedykowane do używania na oferowanym analizatorze (system zamknięty) |  |  |
| 2 | wielkość oferowanych opakowań musi uwzględniać trwałość odczynnika po otwarciu, przy założeniu równo-miernej realizacji zapotrzebowania przez cały okres umowy (przy zamiennym przechowywaniu na pokładzie analizatora i w lodówce) |  |  |
| 3 | analizator (analizatory) w pełni automatyczny, nowy lub nie starszy niż 3-letni |  |  |
| 4 | odczynniki płynne, gotowe do użytku, bez konieczności przygotowania przed włożeniem do aparatu |  |  |
| 5 | metoda chemiluminescencyjna |  |  |
| 6 | tryb pracy "pacjent po pacjencie" |  |  |
| 7 | priorytetowe wykonywanie badań "cito" |  |  |
| 8 | automatyczny system monitorowania ilości odczynnika (wyrażonej w liczbie testów) i akcesoriów |  |  |
| 9 | system detekcji skrzepu - identyfikacja próbki ze skrzepem, komunikat dla użytkownika, pominięcie próbki w procesie dozowania bez przerywania pracy aparatu i straty odczynnika |  |  |
| 10 | identyfikacja próbek przez system kodów kreskowych |  |  |
| 11 | wydajność nie mniejsza niż 80 ozn./godz. | parametr oceniany - podać konkretną wartość: |  |
| 12 | maksymalny czas oczekiwania na pierwszy wynik w badaniu rutynowym: do 45 minut | parametr oceniany - podać konkretną wartość: |  |
| 13 | ilość miejsc na odczynniki na pokładzie aparatu / aparatów: min. 35 (dopuszcza się dwa równocześnie pracujące identyczne analizatory) | parametr oceniany - podać konkretną wartość: |  |
| 14 | automatyczna identyfikacja odczynnika bez konieczności wcześniejszego definiowania pozycji na pokładzie aparatu |  |  |
| 15 | statywy uniwersalne - możliwość pracy w probówkach różnego typu (podać wymiary probówek) |  |  |
| 16 | system zapobiegający kontaminacji (podać opis) |  |  |
| 17 | automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu liniowości metody |  |  |
| 18 | pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora |  |  |
| 19 | swobodny dostęp do próbek (możliwość dostawiania próbek w czasie trwania analizy, bez przerywania pracy aparatu) |  |  |
| 20 | system chłodzenia odczynników w aparacie zapewniający właściwe warunki analiz (zgodny z rekomendacjami producenta) |  |  |
| 21 | materiały kontrolne wieloparametrowe; dopuszcza się kontrole jednoparametrowe (wymienić dla jakich oznaczeń) |  |  |
| 22 | wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości (graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości, pełna archiwizacja wyników kontroli jakości z możliwością wydruku) |  |  |
| 23 | instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |
| 24 | zabezpieczenie uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości RIQAS (RQ 9130 co miesiąc) |  |  |
| 25 | możliwość zdalnego wsparcia techn. i aplikacyjnego |  |  |
| 26 | dwukierunkowa komunikacja z LIS, podłączenie analizatora do sieci informatycznej Zamawiającego (system firm Lab-Bit Software / SI Alma, warunki techniczno-organizacyjne i termin podłączenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy) |  |  |
| 27 | kompletne wyposażenie dodatkowe, w tym: - stacja uzdatniania wody, wraz z materiałami zuży- walnymi, w tym na stałe jeden zapasowy filtr, - stolik pod aparat, jeżeli oferowany analizator nie jest wolno stojący, - wirówka min. 24-miejscowa z podstawowym wyposażeniem (do wirowania surowicy), - komputer z monitorem i drukarką, jeżeli są wymagane do pracy analizatora, - zewnętrzny zasilacz awaryjny (UPS) |  |  |
| 28 | maksymalny czas dostawy i instalacji sprzętu: do 2 tygodni od zawarcia umowy |  |  |
| 29 | warunki serwisowe: - naprawy sprzętu, wymiana zużytych lub uszkodzonych części, - zabezpieczenie ciągłości nieprzerwanego uzyskiwania wyników na identycznym systemie w razie awarii sprzętu - wyniki dostępne najpóźniej w ciągu 24 godzin w dni robocze, - zapewnienie na czas naprawy aparatury zastępczej o identycznych lub zbliżonych parametrach techniczno- użytkowych w sytuacji, kiedy czas naprawy będzie przekraczał 7 dni, - przeglądy techniczno-konserwacyjne sprzętu z częstotliwością zalecaną przez producenta, - przeszkolenie personelu z użytkowania sprzętu - ewentualna pomoc (na życzenie Zamawiającego) przy planowanej reorganizacji (przeniesienie sprzętu do innego pomieszczenia, podłączenie, konfiguracja i sprawdzenie poprawności działania) |  |  |

B. ODCZYNNIKI DO CHEMII KLINICZNEJ

oferowany typ/model analizatora:

rok prod.:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................	........................................

| OPIS WYMAGAŃ |  | PARAMETRY OFEROWANEGO SYSTEMU |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne od jednego producenta, dedykowane do używania na oferowanym analizatorze (system zamknięty) |  |  |
| 31 | wielkość oferowanych opakowań musi uwzględniać trwałość odczynnika po otwarciu, przy założeniu równomiernej realizacji zapotrzebowania przez cały okres umowy (przy zamiennym przechowywaniu na pokładzie analizatora i w lodówce) |  |  |
| 32 | analizator w pełni automatyczny, nowy lub nie starszy niż 3-letni; nie wyklucza się jednej wspólnej platformy laboratoryjnej do wykonywania obu rodzajów oznaczeń (tj. immuno-chemicznych i biochemicznych) zgodnie z potrzebami Zamawiającego |  |  |
| 33 | odczynniki płynne, gotowe do użytku, bez konieczności przygotowania przed włożeniem do aparatu |  |  |
| 34 | metody pomiaru: mono-, bichromatyczne, punktu końcowego, kinetyczne, turbidymetryczne, ISE |  |  |
| 35 | możliwości analityczne: enzymy, substraty, białka specyficzne, elektrolity |  |  |
| 36 | wydajność aparatu: min. 400 testów na godz. (dotyczy testów fotometrycznych razem z ISE) | parametr oceniany - podać konkretną wartość: |  |
| 37 | priorytetowe wykonywania badań w trybie ”cito” |  |  |
| 38 | materiał badany i odczynniki identyfikowane za pomocą kodów kreskowych |  |  |
| 39 | system detekcji skrzepu |  |  |
| 40 | automatyczna identyfikacja odczynników na pokładzie analizatora i monitorowanie ich zużycia |  |  |
| 41 | możliwość załadowania dwóch opakowań tego samego rodzaju odczynnika |  |  |
| 42 | kuwety pomiarowe jednorazowego lub wielokrotnego użytku - z automatycznym monitorowaniem czystości |  |  |
| 43 | możliwość ciągłego dostawiania próbek, bez przerywania pracy analizatora |  |  |
| 44 | dostępność na pokładzie analizatora nie mniej niż 30 różnych testów jednocześnie |  |  |
| 45 | możliwość pracy w różnego rodzaju probówkach, w tym pediatrycznych |  |  |
| 46 | chłodzenie komory odczynnikowej, zapewniające właściwe warunki analiz |  |  |
| 47 | automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu liniowości metody |  |  |
| 48 | wbudowany system kontroli jakości z możliwością liczbowego i graficznego przedstawiania wyników |  |  |
| 49 | automatyczna funkcja konserwacji analizatora wraz z monitorowaniem częstości jej wykonywania |  |  |
| 50 | instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |
| 51 | możliwość zdalnego wsparcia techn. i aplikacyjnego |  |  |
| 52 | zabezpieczenie uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości RIQAS (RQ 9113 co 2 tygodnie, a w przypadku hemoglobiny glikowanej /HbA1c/ - co miesiąc) |  |  |
| 53 | dwukierunkowa komunikacja z LIS, podłączenie analizatora do sieci informatycznej Zamawiającego (system firm Lab-Bit Software / SI Alma, warunki techniczno-organizacyjne i termin podłączenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy) |  |  |
| 54 | kompletne wyposażenie dodatkowe, w tym: - stacja uzdatniania wody, wraz z materiałami zuży- walnymi, w tym na stałe jeden zapasowy filtr dopuszcza się jedną wspólną stację wody (z pkt 27), pod warunkiem zapewnienia jej wydajności uwzględniającej ogólne zużycie wody na potrzeby wykonywania obu rodzajów oznaczeń (tj. immuno- chemicznych i biochemicznych) zgodnie z potrzebami Zamawiającego/, - stolik pod aparat, jeżeli oferowany analizator nie jest wolno stojący, - komputer z monitorem i drukarką, jeżeli są wymagane do pracy analizatora, - zewnętrzny zasilacz awaryjny (UPS) |  |  |
| 55 | maksymalny czas dostawy i instalacji sprzętu: do 2 tygodni od zawarcia umowy |  |  |
| 56 | warunki serwisowe: - naprawy sprzętu, wymiana zużytych lub uszkodzonych części, - zabezpieczenie ciągłości nieprzerwanego uzyskiwania wyników na identycznym systemie w razie awarii sprzętu - wyniki dostępne najpóźniej do godz. 17:00 danego dnia roboczego, - zapewnienie na czas naprawy aparatury zastępczej o identycznych lub zbliżonych parametrach techniczno- użytkowych w sytuacji, kiedy czas naprawy będzie przekraczał 7 dni, - przeglądy techniczno-konserwacyjne sprzętu z częstotliwością zalecaną przez producenta, - przeszkolenie personelu z użytkowania sprzętu |  |  |

_______________________________

pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy