załącznik nr 4

Wymagania minimalne

A. ODCZYNNIKI IMMUNOCHEMICZNE

oferowany typ/model analizatora (analizatorów):

rok prod.:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................	          ..............................

| OPIS WYMAGAŃ |  | PARAMETRY OFEROWANEGO SYSTEMU |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne od jednego producenta, dedykowane do używania na oferowanym analizatorze (system zamknięty) |  |  |
| 2 | analizatory (max. 2) w pełni automatyczne, identyczne, nie starsze niż 3-letnie |  |  |
| 3 | odczynniki płynne, gotowe do użytku, bez konieczności przygotowania przed włożeniem do aparatu |  |  |
| 4 | metoda chemiluminescencyjna |  |  |
| 5 | tryb pracy "pacjent po pacjencie" |  |  |
| 6 | priorytetowe wykonywanie badań "cito" |  |  |
| 7 | automatyczny system monitorowania ilości odczynnika (wyrażonej w liczbie testów) i akcesoriów |  |  |
| 8 | system detekcji skrzepu - identyfikacja próbki ze skrzepem, komunikat dla użytkownika |  |  |
| 9 | identyfikacja próbek przez system kodów kreskowych |  |  |
| 10 | wydajność nie mniejsza niż 80 ozn./godz. | parametr oceniany - podać konkretną wartość: |  |
| 11 | maksymalny czas oczekiwania na pierwszy wynik w badaniu rutynowym: do 30 minut |  |  |
| 12 | ilość miejsc na odczynniki na pokładzie aparatu / aparatów: min. 35 (dopuszcza się dwa równocześnie pracujące identyczne analizatory) | parametr oceniany - podać konkretną wartość: |  |
| 13 | automatyczna identyfikacja odczynnika bez konieczności wcześniejszego definiowania pozycji na pokładzie aparatu |  |  |
| 14 | statywy uniwersalne - możliwość pracy w probówkach różnego typu (podać wymiary probówek) |  |  |
| 15 | analizatory wyposażone w jednorazowe końcówki do dozowania zapewniające zabezpieczenie przed kontaminacją (podać opis) |  |  |
| 16 | automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu liniowości metody |  |  |
| 17 | pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora |  |  |
| 18 | swobodny dostęp do próbek (możliwość dostawiania próbek w czasie trwania analizy, bez przerywania pracy aparatu) podajnik rakowy |  |  |
| 19 | system chłodzenia odczynników w aparacie zapewniający właściwe warunki analiz (zgodny z rekomendacjami producenta) |  |  |
| 20 | materiały kontrolne wieloparametrowe; dopuszcza się kontrole jednoparametrowe (wymienić dla jakich oznaczeń) |  |  |
| 21 | wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości (graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości, pełna archiwizacja wyników kontroli jakości z możliwością wydruku) |  |  |
| 22 | instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |
| 23 | zabezpieczenie uczestnictwa w zewnątrz-laboratoryjnej kontroli jakości RIQAS (RQ 9130 co miesiąc) |  |  |
| 24 | możliwość zdalnego wsparcia techn. i aplikacyjnego |  |  |
| 25 | dwukierunkowa komunikacja z LIS, podłączenie analizatora do sieci informatycznej Zamawiającego (system firm Lab-Bit Software / SI Alma, warunki techniczno-organizacyjne i termin podłączenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy) |  |  |
| 26 | kompletne wyposażenie dodatkowe, w tym: - stacja uzdatniania wody wraz z materiałami zużywalnymi, - stolik pod aparat, jeżeli oferowany analizator nie jest wolno stojący, - wirówka min. 24-miejscowa z podstawowym wyposażeniem (do wirowania surowicy), - komputer z monitorem i drukarką, jeżeli są wymagane do pracy analizatora, - zewnętrzny zasilacz awaryjny (UPS) - witryna chłodnicza do przechowywania odczynników |  |  |
| 27 | maksymalny czas dostawy i instalacji sprzętu: do 2 tygodni od zawarcia umowy |  |  |
| 28 | warunki serwisowe: - naprawy sprzętu, wymiana zużytych lub uszkodzonych części, - zabezpieczenie ciągłości nieprzerwanego uzyskiwania wyników na identycznym systemie w razie awarii sprzętu - wyniki dostępne najpóźniej w ciągu 24 godzin w dni robocze, - zapewnienie na czas naprawy aparatury zastępczej o identycznych lub zbliżonych parametrach techniczno- użytkowych w sytuacji, kiedy czas naprawy będzie przekraczał 7 dni, - przeglądy techniczno-konserwacyjne sprzętu z częstotliwością zalecaną przez producenta, - przeszkolenie personelu z użytkowania sprzętu - ewentualna pomoc (na życzenie Zamawiającego) przy planowanej reorganizacji (przeniesienie sprzętu do innego pomieszczenia, podłączenie, konfiguracja i sprawdzenie poprawności działania) |  |  |

B. ODCZYNNIKI DO CHEMII KLINICZNEJ

oferowany typ/model analizatora:

rok prod.:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................	        ................................

| OPIS WYMAGAŃ |  | PARAMETRY OFEROWANEGO SYSTEMU |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne od jednego producenta, dedykowane do używania na oferowanym analizatorze (system zamknięty) |  |  |
| 30 | analizator w pełni automatyczny, fabrycznie nowy lub nie starszy niż 3-letni; |  |  |
| 31 | odczynniki płynne, gotowe do użytku, bez konieczności przygotowania przed włożeniem do aparatu |  |  |
| 32 | metody pomiaru: mono-, bichromatyczne, punktu końcowego, kinetyczne, turbidymetryczne, ISE |  |  |
| 33 | możliwości analityczne: enzymy, substraty, białka specyficzne, elektrolity |  |  |
| 34 | wydajność aparatu: min. 400 testów na godz. (dotyczy testów fotometrycznych razem z ISE) | parametr oceniany - podać konkretną wartość: |  |
| 35 | priorytetowe wykonywania badań w trybie ”cito” |  |  |
| 36 | materiał badany i odczynniki identyfikowane za pomocą kodów kreskowych |  |  |
| 37 | system detekcji skrzepu |  |  |
| 38 | automatyczna identyfikacja odczynników na pokładzie analizatora i monitorowanie ich zużycia |  |  |
| 39 | możliwość załadowania dwóch opakowań tego samego rodzaju odczynnika |  |  |
| 40 | kuwety pomiarowe jednorazowe lub wielokrotnego użytku, w przypadku kuwet wielorazowych podać sposób monitorowania czystości kuwet |  |  |
| 41 | możliwość ciągłego dostawiania próbek, bez przerywania pracy analizatora |  |  |
| 42 | dostępność na pokładzie analizatora nie mniej niż 30 różnych testów jednocześnie |  |  |
| 43 | możliwość pracy w różnego rodzaju probówkach, w tym pediatrycznych |  |  |
| 44 | chłodzenie komory odczynnikowej, zapewniające właściwe warunki analiz |  |  |
| 45 | automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu liniowości metody |  |  |
| 46 | wbudowany system kontroli jakości z możliwością liczbowego i graficznego przedstawiania wyników |  |  |
| 47 | automatyczna funkcja konserwacji analizatora wraz z monitorowaniem częstości jej wykonywania |  |  |
| 48 | instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |
| 49 | możliwość zdalnego wsparcia techn. i aplikacyjnego |  |  |
| 50 | zabezpieczenie uczestnictwa w zewnątrz-laboratoryjnej kontroli jakości RIQAS (RQ 9113 co 2 tygodnie, a w przypadku hemoglobiny glikowanej /HbA1c/ - co miesiąc) |  |  |
| 51 | dwukierunkowa komunikacja z LIS, podłączenie analizatora do sieci informatycznej Zamawiającego (system firm Lab-Bit Software / SI Alma, warunki techniczno-organizacyjne i termin podłączenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy) |  |  |
| 52 | kompletne wyposażenie dodatkowe, w tym: - stacja uzdatniania wody, wraz z materiałami zużywalnymi, dopuszcza się jedną wspólną stację wody (z pkt 26), pod warunkiem zapewnienia jej wydajności uwzględniającej ogólne zużycie wody na potrzeby wykonywania obu rodzajów oznaczeń (tj. immunochemicznych i biochemicznych) zgodnie z potrzebami Zamawiającego, - stolik pod aparat, jeżeli oferowany analizator nie jest wolno stojący, - komputer z monitorem i drukarką, jeżeli są wymagane do pracy analizatora, - zewnętrzny zasilacz awaryjny (UPS) - witryna chłodnicza do przechowywania odczynników |  |  |
| 53 | maksymalny czas dostawy i instalacji sprzętu: do 2 tygodni od zawarcia umowy |  |  |
| 54 | warunki serwisowe: - naprawy sprzętu, wymiana zużytych lub uszkodzonych części, - zabezpieczenie ciągłości nieprzerwanego uzyskiwania wyników na identycznym systemie w razie awarii sprzętu - wyniki dostępne najpóźniej do godz. 17:00 danego dnia roboczego, - zapewnienie na czas naprawy aparatury zastępczej o identycznych lub zbliżonych parametrach techniczno- użytkowych w sytuacji, kiedy czas naprawy będzie przekraczał 7 dni, - przeglądy techniczno-konserwacyjne sprzętu z częstotliwością zalecaną przez producenta, - przeszkolenie personelu z użytkowania sprzętu |  |  |

_______________________________

pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy